## Datos
DILIGENCIAMIENTO DEL TECNICO
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
CONSECUTIVO | Nombre1 | Documento de Identidad | TIPO DE MANTENIMIENTO | Fecha del reporte | Hora de ingreso | Nombre del Equipo | Marca | Placa del equipo | Número INTERNO | Laboratorio de ubicación | Asignatura | Número de banco | Descripción del daño | observacion | Técnico | FECHA DE REALIZACIÓN | DATOS EMPRESA CONTRATADA | TIEMPO DE GARANTÍA | Diagnóstico | ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO REALIZADO | ESTADO | RESPUESTO SOLICITADO | Link del repuesto | Estado solicitud | Celular | Tipo solicitante
S-01 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-03-07 | 10:00 | fuentes DC | PEAC | 2017090000000 |  | Electrónica A 603 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-07 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo la limpieza de las placas de circuito con limpiacontactos. Asimismo, se efectuó la limpieza de bornes, conectores, panel frontal y pantallas. Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión y ajuste de perillas de control, inspección del cable de alimentación, verificación de interruptores y evaluación del sistema de ventilación, garantizando el correcto funcionamiento del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-02 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-03-07 | 11:00 | fuentes DC | PEAKTECH | 410324 | EA15 | Electrónica A 603 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-07 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo la limpieza de las placas de circuito con limpiacontactos. Asimismo, se efectuó la limpieza de bornes, conectores, panel frontal y pantallas. Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión y ajuste de perillas de control, inspección del cable de alimentación, verificación de interruptores y evaluación del sistema de ventilación, garantizando el correcto funcionamiento del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-03 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-03-07 | 12:00 | fuentes DC | PEAKTECH | 410316 |  | Electrónica A 603 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-07 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo la limpieza de las placas de circuito con limpiacontactos. Asimismo, se efectuó la limpieza de bornes, conectores, panel frontal y pantallas. Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión y ajuste de perillas de control, inspección del cable de alimentación, verificación de interruptores y evaluación del sistema de ventilación, garantizando el correcto funcionamiento del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-04 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-03-07 | 13:00 | fuentes DC | PEAKTECH | 410326 |  | Electrónica A 603 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-07 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo la limpieza de las placas de circuito con limpiacontactos. Asimismo, se efectuó la limpieza de bornes, conectores, panel frontal y pantallas. Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión y ajuste de perillas de control, inspección del cable de alimentación, verificación de interruptores y evaluación del sistema de ventilación, garantizando el correcto funcionamiento del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-05 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-03-07 | 14:00 | fuentes DC | PEAKTECH | 410325 |  | Electrónica A 603 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-07 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo la limpieza de las placas de circuito con limpiacontactos. Asimismo, se efectuó la limpieza de bornes, conectores, panel frontal y pantallas. Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión y ajuste de perillas de control, inspección del cable de alimentación, verificación de interruptores y evaluación del sistema de ventilación, garantizando el correcto funcionamiento del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-06 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-03-16 | 10:00 | Generador de señales | RIGOL | 410276 |  | Electrónica A 603 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-16 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo panel frontal, pantallas, teclas de control y conectores de salida (BNC). También se efectuó la inspección del cable de alimentación y enchufe, la revisión del estado y funcionamiento de perillas y botones de ajuste, así como la verificación del sistema de ventilación y disipación térmica, con el fin de asegurar un funcionamiento adecuado y confiable del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-07 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-03-16 | 11:00 | Generador de señales | RIGOL | 410287 |  | Electrónica A 603 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-16 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo panel frontal, pantallas, teclas de control y conectores de salida (BNC). También se efectuó la inspección del cable de alimentación y enchufe, la revisión del estado y funcionamiento de perillas y botones de ajuste, así como la verificación del sistema de ventilación y disipación térmica, con el fin de asegurar un funcionamiento adecuado y confiable del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-08 | Juan Felipe Bonilla Albaron | 20232005180 | MIC | 2026-02-25 | 0:00 | multimetro | ERASMUS | 27 |  | MAQUINAS B | MOTORES | 27 | Daño en la bocina |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-25 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Buzzer del multimetro haciendo interferencia por soldadura desprendida | se procede a rectificar la soldadura | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-09 | KAROL ESTEFANIA AGUILAR PALACIOS | 20221007091 | MIC | 2026-03-30 | 12:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 410312 | 15 | MAQUINAS A | CONVERSION ELECTROMAGNETICA | 4 | LA FUENTE TIENE EL PULSADOR DONDE SE REALIZAN CAMBIOS DE SERIE, PARALELO, DAÑADO, SE QUEDA PEGADO EL PULSADOR |  | VANESSA CADENA | 2026-03-31 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | SE EVIDENCIA QUE EL PULSADOR PARA PARALELO/SERIE SE QUEDA ATASCADO UNA VEZ SE PULSA | SE REALIZA EL CAMBIO DEL PULSADOR POR UNO QUE ESTA EN LOS EQUIPOS PARA DAR DE BAJA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-10 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-03-31 | 8:15 | Generador de señales | RIGOL | 410289 |  | Electrónica A 603 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-31 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo panel frontal, pantallas, teclas de control y conectores de salida (BNC). También se efectuó la inspección del cable de alimentación y enchufe, la revisión del estado y funcionamiento de perillas y botones de ajuste, así como la verificación del sistema de ventilación y disipación térmica, con el fin de asegurar un funcionamiento adecuado y confiable del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-11 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-03-31 | 9:30 | Generador de señales | RIGOL | 410291 |  | Electrónica A 603 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-31 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo panel frontal, pantallas, teclas de control y conectores de salida (BNC). También se efectuó la inspección del cable de alimentación y enchufe, la revisión del estado y funcionamiento de perillas y botones de ajuste, así como la verificación del sistema de ventilación y disipación térmica, con el fin de asegurar un funcionamiento adecuado y confiable del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-12 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-03-31 | 10:45 | Generador de señales | RIGOL | 410292 |  | Electrónica A 603 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-31 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo panel frontal, pantallas, teclas de control y conectores de salida (BNC). También se efectuó la inspección del cable de alimentación y enchufe, la revisión del estado y funcionamiento de perillas y botones de ajuste, así como la verificación del sistema de ventilación y disipación térmica, con el fin de asegurar un funcionamiento adecuado y confiable del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-13 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-03-31 | 12:00 | Generador de señales | RIGOL | 410273 |  | Electrónica A 603 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-31 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo panel frontal, pantallas, teclas de control y conectores de salida (BNC). También se efectuó la inspección del cable de alimentación y enchufe, la revisión del estado y funcionamiento de perillas y botones de ajuste, así como la verificación del sistema de ventilación y disipación térmica, con el fin de asegurar un funcionamiento adecuado y confiable del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-14 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-04-06 | 10:12 | Fuente Dc | PEAKTECH | 410327 |  | Electrónica B 604 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-04-06 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo la limpieza de las placas de circuito con limpiacontactos. Asimismo, se efectuó la limpieza de bornes, conectores, panel frontal y pantallas. Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión y ajuste de perillas de control, inspección del cable de alimentación, verificación de interruptores y evaluación del sistema de ventilación, garantizando el correcto funcionamiento del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-15 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-04-06 | 11:15 | Fuente Dc | PEAKTECH | 110331 |  | Electrónica B 604 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-04-06 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo la limpieza de las placas de circuito con limpiacontactos. Asimismo, se efectuó la limpieza de bornes, conectores, panel frontal y pantallas. Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión y ajuste de perillas de control, inspección del cable de alimentación, verificación de interruptores y evaluación del sistema de ventilación, garantizando el correcto funcionamiento del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-16 | KAROL ESTEFANIA AGUILAR PALACIOS | 20221007091 | MIC | 2026-04-08 | 10:00 | PINZA VATIMETRICA | ERASMUS | MBIH079931 | 12 | MAQUINAS A | CIRCUITOS 2 | ARMARIO 1 | LA PINZA ESTA DESCALIBRADA |  | VANESSA CADENA | 2026-04-08 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | SE REALIZA LA VERIFICACION Y SE COMPARA CON DOS PINZAS MAS Y SE EVENCIA QUE NO ESTAN DANDO LOS MISMOS VALORES | SE DESTAPA EL EQUIPO SIN EMBARGO NO SE EVIDENCIA NADA ANORMAL, POR LO QUE AL NO CONTAR CON LOS EQUIPOS NECESARIOS PARA LA CALIBRACION NO SE PUEDE HACER MAS | Mantenimiento externo |  |  | Finalizada |  | Estudiante
S-17 | NICOLAS VELASQUEZ AMARILLO | 20202005010 | MIC | 2026-04-09 | 10:00 | CARGA RESISTIVA TRIFASICA | SOLINGENI | 2020080300002 | 3 | MAQUINAS A | TRANSFORMADORES |  | AISLADORES QUEMADOS, CONECTORES ROTOS |  | CARLOS RODRIGUEZ | 2026-04-09 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | LOS AISLADORES INTERNOS DE LAS CARGAS ESTABAN AGRIETADOS Y ROTOS E IGUAL QUE LOS BORNES DE CONEXION | SE SOLDAN LOS BORNES, SE AJUSTAN LOS AISLADORES Y SE CORRIGEN CON | Operativo |  |  | Finalizada |  | Estudiante
S-18 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-04-11 | 8:20 | Fuente Dc | PEAKTECH | 20250926005 |  | Electrónica B 604 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-04-11 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo la limpieza de las placas de circuito con limpiacontactos. Asimismo, se efectuó la limpieza de bornes, conectores, panel frontal y pantallas. Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión y ajuste de perillas de control, inspección del cable de alimentación, verificación de interruptores y evaluación del sistema de ventilación, garantizando el correcto funcionamiento del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-19 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-04-11 | 9:10 | Fuente Dc | PEAKTECH | 410331 |  | Electrónica B 604 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-04-11 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo la limpieza de las placas de circuito con limpiacontactos. Asimismo, se efectuó la limpieza de bornes, conectores, panel frontal y pantallas. Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión y ajuste de perillas de control, inspección del cable de alimentación, verificación de interruptores y evaluación del sistema de ventilación, garantizando el correcto funcionamiento del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-20 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-04-11 | 10:50 | Fuente Dc | PEAKTECH | 410330 |  | Electrónica B 604 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-04-11 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo la limpieza de las placas de circuito con limpiacontactos. Asimismo, se efectuó la limpieza de bornes, conectores, panel frontal y pantallas. Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión y ajuste de perillas de control, inspección del cable de alimentación, verificación de interruptores y evaluación del sistema de ventilación, garantizando el correcto funcionamiento del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-21 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIP | 2026-04-11 | 11:40 | Fuente Dc | PEAKTECH | 410315 |  | Electrónica B 604 | NA |  | Se realizará MIP de limpieza interna y externa del equipo, de acuerdo con los tiempos establecidos en el cronograma de mantenimiento. Esta intervención se lleva a cabo con el fin de prevenir fallas asociadas a la acumulación de polvo, suciedad y posibles falsos contactos, los cuales pueden afectar el desempeño, la seguridad y la vida útil del equipo. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-04-11 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Durante la inspección se evidenció exceso de polvo y suciedad acumulada en el ventilador y en la placa del equipo, lo cual puede afectar la correcta disipación de calor y el funcionamiento adecuado de los componentes electrónicos. | Como parte del mantenimiento, se realizó limpieza externa e interna del equipo, incluyendo la limpieza de las placas de circuito con limpiacontactos. Asimismo, se efectuó la limpieza de bornes, conectores, panel frontal y pantallas. Adicionalmente, se llevó a cabo la revisión y ajuste de perillas de control, inspección del cable de alimentación, verificación de interruptores y evaluación del sistema de ventilación, garantizando el correcto funcionamiento del equipo. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-22 | Juan Camilo Cañas | 1005205581 | MIC | 2026-03-30 | 12:32 | Fuente Dc | PEAKTECH | DS1AD105201432 |  | Electrónica A 603 | NA |  | TIENE UN BOTON DAÑADO MECANICAMENTE (BOTON ENCENDIDO ) |  | Juan Camilo Cañas | 2026-04-14 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | EL MECANISMO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO FUFRIO DAÑO A NIVEL MECANICO | Se procedio a cambiar el interruptor por uno extraido de un osciloscopio dañado | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-23 | DAVID SANTIAGO CASTELLANOS | 20241007005 | MIC | 2026-03-25 | 13:00 | multimetro | ERASMUS | 9 |  | CIRCUITOS A 607 | CIRCUITOS 1 | 9 | PERILLA SELECTORA DEL MULTIMETRO DAÑADO |  | Juan Camilo Cañas | 2026-04-14 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A |  | Cambio de perilla, se realiza el cambio con uno de los multimetros que se encunetran en proceso para dar de baja (79) | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-24 | CARLOS RODRIGUEZ | 1003496413 | MANTENIMIENTO | [13 empty] | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-25 | VANESSA CADENA | 1001203428 | MIP | 2026-03-10 | 8:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 410320 |  | MAQUINAS A | NA | 1 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-26 | VANESSA CADENA | 1001203428 | MIP | 2026-03-11 | 12:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 90166417 | 18 | MAQUINAS A | NA | 2 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-27 | VANESSA CADENA | 1001203428 | MIP | 2026-03-12 | 8:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 90166932 | 75 | MAQUINAS A | NA | 3 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-28 | VANESSA CADENA | 1001203428 | MIP | 2026-03-13 | 16:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 410321 | 6 | MAQUINAS A | NA | 8 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-29 | VANESSA CADENA | 1001203429 | MIP | 2026-03-16 | 10:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 20250926007 | 20 | MAQUINAS A | NA | 5 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-30 | VANESSA CADENA | 1001203430 | MIP | 2026-03-17 | 8:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 410314 | 89 | MAQUINAS A | NA | 6 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-31 | VANESSA CADENA | 1001203431 | MIP | 2026-03-18 | 12:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 410322 |  | MAQUINAS A | NA | 7 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-32 | VANESSA CADENA | 1001203432 | MIP | 2026-03-19 | 8:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 90166411 | 2 | MAQUINAS B | NA | 1 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-33 | VANESSA CADENA | 1001203433 | MIP | 2026-03-20 | 16:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 90166986 | 77 | MAQUINAS B | NA | 2 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-34 | VANESSA CADENA | 1001203435 | MIP | 2026-03-24 | 8:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 90166426 | 72 | MAQUINAS B | NA | 4 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-35 | VANESSA CADENA | 1001203436 | MIP | 2026-03-25 | 12:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 90166399 | 73 | MAQUINAS B | NA | 5 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-36 | VANESSA CADENA | 1001203437 | MIP | 2026-03-26 | 8:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 90166398 | 3 | MAQUINAS B | NA | 6 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-37 | VANESSA CADENA | 1001203438 | MIP | 2026-03-27 | 16:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 90166948 | 28 | MAQUINAS B | NA | 7 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-38 | VANESSA CADENA | 1001203439 | MIP | 2026-03-30 | 9:00 | FUENTE DC | PEAKTECH | 410329 | 82 | MAQUINAS B | NA | 8 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-39 | VANESSA CADENA | 1001203432 | MIP |  |  | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1EA111700415 | 61 | MAQUINAS A | NA | 1 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-40 | VANESSA CADENA | 1001203433 | MIP |  |  | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1EA112800535 |  | MAQUINAS A | NA | 2 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-41 | VANESSA CADENA | 1001203434 | MIP |  |  | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1EA112400452 | 66 | MAQUINAS A | NA | 3 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-42 | VANESSA CADENA | 1001203435 | MIP |  |  | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1EA112800522 | 65 | MAQUINAS A | NA | 4 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-43 | VANESSA CADENA | 1001203436 | MIP |  |  | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1EA112800532 | 62 | MAQUINAS A | NA | 5 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-44 | VANESSA CADENA | 1001203437 | MIP |  |  | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1EA112800517 |  | MAQUINAS A | NA | 6 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-45 | VANESSA CADENA | 1001203438 | MIP |  |  | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1AD101601054 | 17 | MAQUINAS A | NA | 7 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-46 | VANESSA CADENA | 1001203439 | MIP |  |  | OSCILOSCOPIO | GW INSTECK | EE190208 | 51 | MAQUINAS A | NA | 8 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-47 | VANESSA CADENA | 1001203432 | MIP |  |  | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1AD105201407 | 29 | MAQUINAS B | NA | 1 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-48 | VANESSA CADENA | 1001203433 | MIP | 2026-04-14 | 10:42 | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1AD105201417 | 9 | MAQUINAS B | NA | 2 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-49 | VANESSA CADENA | 1001203434 | MIP |  |  | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1AD105201408 | 11 | MAQUINAS B | NA | 3 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-50 | VANESSA CADENA | 1001203435 | MIP |  |  | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1AD104501387 | 2 | MAQUINAS B | NA | 4 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-51 | VANESSA CADENA | 1001203436 | MIP | 2026-04-14 | 10:40 | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1AD102801313 | 18 | MAQUINAS B | NA | 5 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-52 | VANESSA CADENA | 1001203437 | MIP |  |  | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1AD105201420 | 10 | MAQUINAS B | NA | 6 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-53 | VANESSA CADENA | 1001203438 | MIP | 2026-04-14 | 10:40 | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1AD105201404 | 27 | MAQUINAS B | NA | 7 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-54 | VANESSA CADENA | 1001203439 | MIP |  |  | OSCILOSCOPIO | RIGOL | DS1AD105201431 | 30 | MAQUINAS B | NA | 8 | SE REALIZA LIMPIEZA Y CONEXION Y DESCONEXION DE COMPONENTES |  |  |  | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | [5 empty] | Finalizada |  | Tecnico
S-55 | WILLIAM RICARDO LOPEZ | 20232007149 | MIC | 2026-05-07 | 8:00 | CARGA RESISTIVA TRIFASICA | SOLINGENI | 2020080300004 | 4 | MAQUINAS A | CIRCUITOS 2 | 4 | R1 Y R2 PROBABLEMENTE EN CORTO, EN CUALQUIER POSICION AL ENERGIZAR SE SALTAN LAS PROTECCIONES |  | VANESSA CADENA/CARLOS RODRIGUEZ | 2026-05-07 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Se evidencia que las resistencias se fundieron por lo que se encontraba en corto, adicionalmente, estas se encuentran abiertas por lo que aun que se repararon no se puede hacer nada más ya que no se cuentan con los repuestos. | Se procede a realizar una primer verificacion de funcionamiento en la que se corrobora el mal funcionamiento del equipo, se continua con la apertura del equipo en donde se evidiencia el mal estado de los componentes internos las resistencias se encontraban en corto y unas cuantas estaban habiertas se procede a realizar el desmontaje de cada una de las resistencias y verificar su estado para constatar que efectivamente la mayoria estaban defectuasas; se realiza limpieza en general y se procede a nuevamente hacer el montaje del equipo. | Mantenimiento externo | Resistencias |  | Finalizada |  | Tecnico
S-56 | Juan Camilo Cañas Tirado | 1005205581 | MIP | 2026-03-06 | 8:00 | FUENTE DC |  | 2023032200245 | 1 | ELECTRONICA A | N.A |  | Se realizó MIP a la fuente DC, de acuerdo con el cronograma de mantenimientos establecido, efectuando limpieza interna y externa del equipo, revisión de sus componentes y verificación general de funcionamiento, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para su operación. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-06 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Se evidenció acumulación excesiva de polvo y presencia de mugre en el interior del equipo. A nivel operativo, el equipo se encuentra funcional y presenta un correcto funcionamiento. | Se realizó MIP a la fuente DC, incluyendo limpieza interna y externa, revisión de conexiones y componentes, y verificación de los sistemas de ventilación y regulación. Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento, voltaje, corriente y modos de operación, comprobando su correcto funcionamiento. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-57 | Juan Camilo Cañas Tirado | 1005205581 | MIP | 2026-03-06 | 9:00 | FUENTE DC |  | 2017092700006 |  | ELECTRONICA A | N.A |  | Se realizó MIP a la fuente DC, de acuerdo con el cronograma de mantenimientos establecido, efectuando limpieza interna y externa del equipo, revisión de sus componentes y verificación general de funcionamiento, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para su operación. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-06 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Se evidenció acumulación excesiva de polvo y presencia de mugre en el interior del equipo. A nivel operativo, el equipo se encuentra funcional y presenta un correcto funcionamiento. | Se realizó MIP a la fuente DC, incluyendo limpieza interna y externa, revisión de conexiones y componentes, y verificación de los sistemas de ventilación y regulación. Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento, voltaje, corriente y modos de operación, comprobando su correcto funcionamiento. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-58 | Juan Camilo Cañas Tirado | 1005205582 | MIP | 2026-03-06 | 10:00 | FUENTE DC |  | 20250709014 |  | ELECTRONICA A | N.A |  | Se realizó MIP a la fuente DC, de acuerdo con el cronograma de mantenimientos establecido, efectuando limpieza interna y externa del equipo, revisión de sus componentes y verificación general de funcionamiento, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para su operación. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-06 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Se evidenció acumulación excesiva de polvo y presencia de mugre en el interior del equipo. A nivel operativo, el equipo se encuentra funcional y presenta un correcto funcionamiento. | Se realizó MIP a la fuente DC, incluyendo limpieza interna y externa, revisión de conexiones y componentes, y verificación de los sistemas de ventilación y regulación. Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento, voltaje, corriente y modos de operación, comprobando su correcto funcionamiento. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-59 | Juan Camilo Cañas Tirado | 1005205583 | MIP | 2026-03-07 | 11:00 | FUENTE DC |  | 20250709016 |  | ELECTRONICA A | N.A |  | Se realizó MIP a la fuente DC, de acuerdo con el cronograma de mantenimientos establecido, efectuando limpieza interna y externa del equipo, revisión de sus componentes y verificación general de funcionamiento, con el fin de garantizar condiciones adecuadas para su operación. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-07 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Se evidenció acumulación excesiva de polvo y presencia de mugre en el interior del equipo. A nivel operativo, el equipo se encuentra funcional y presenta un correcto funcionamiento. | Se realizó MIP a la fuente DC, incluyendo limpieza interna y externa, revisión de conexiones y componentes, y verificación de los sistemas de ventilación y regulación. Finalmente, se realizaron pruebas de funcionamiento, voltaje, corriente y modos de operación, comprobando su correcto funcionamiento. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-60
S-61
S-62
S-63
S-64
S-65
S-66
S-67
S-68
S-69
S-70
S-71
S-72
S-73 | Magda Julieth Morenlo Torres | 20202007046 | MIC | 2026-09-09 | 14:00 | MODULO RESISTIVO | LD |  | MA88 | MAQUINAS A | CIRCUITOS II | 5 | Durante la practica estudiantes quemaron el equipo. |  | Nelson G | 2026-09-11 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Daño por uso inadecuado. | Revision y cambio de 4 resistencias de potencias de 100 ohms a 50W. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-74 | Fernando Andres Rojas Fernandez | 20231005018 | MIC | 2026-08-09 | 7:58 | MODULO RESISTIVO | LD |  | A185 | MAQUINAS A | ELECTRONICA DE POTENCIA | 4 | Daño bobina interna. |  | Nelson G | 2026-09-09 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Bobinado quemado por corto circuito o sobre corriente. | Se hace reáracion del bobinado con la novedad que se pierde 30 ohm en la resistencia. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-75 | Deiver Arley Niño Roa | 20212005155 | MIC | 2026-09-02 | 10:39 | MEDIDOR DE AMBIENTE | PEAKTECH |  | A58 | CIRCUITOS A | ADICIONAL | 5 | En el medidor de ambiente, el cable del luxometro no realiza buen contacto. |  | Nelson G | 2026-09-08 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Cable de sensor abierto. | Se hace la reconexion del cable al sensor. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-76 | Erick Santiago Duran Simijaca | 20232005109 | MIC | 2026-09-08 | 14:00 | MULTIMETRO DIGITAL | ERASMUS |  | 009 | CIRCUITOS A | CIRCUITOS I | 8 | No mide correctamente mA y uA; Se cambia por multimetro 03. |  | Nelson G | 2026-09-08 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Circuito de puente de diodos quemados por mal uso. | Remplazo de 3 diodos IN4007 y un diodo INI5342B. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-77 | Cristian Camilo Diaz Lagos | 20202005134 | MIC | 2026-08-20 |  | FUENTE DC | PEAKTECH |  | CD33 | CIRCUITOS A | CIRCUITOS II | 9 | Al conectar a la tomacorriente solto chispas, y solo quedo sirviendo una de las salidas de voltaje. |  | Nelson G | 2026-08-24 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Corto circuito. | Remplazo transistor 2N3055, 2 elementros resistivos y 1 potenciometro de 6 kilo ohmios. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-78 | Deiver Arley Niño Roa | 20212005155 | MIC | 2026-08-26 | 9:04 | MULTIMETRO PRECISION | RIGOL |  | A296 | ELECTRONICA A | INSTRUMENTACION INDUSTRIAL | 3 | No mide corriente mA. |  | Nelson G | 2026-08-28 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Fusible quemado por sobrecorriente en el circuito. | Se reemplaza fusible de 0.5A generico de porcelana. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-79 | Erick Santiago Duran Simijaca | 20232005109 | MIC | 2026-05-29 | 6:00 | OSCILOSCOPIO DIGITAL | RIGOL |  | 1 | MAQUINAS A | ADICIONAL | 1 | Presunto daño en boton de encendido. |  | Nelson G | 2026-06-03 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Daño por uso inadecuado. | Remplazo de interruptor de encendido. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-80 | Miguel Ortega | 20231007009 | MIC | 2026-04-22 | 11:00 | FUENTE DC | PEAKTECH |  | 410420 | ELECTRONICA B | ADICIONAL | 1 | El canal 1 entra en corto en 15v y en algunos casos la corriente llega a 9A, por lo que no regula bien la corriente. El daño solo esta en algunos momentos, radiador del canal 1 con exceso de temperatura. |  | Nelson G | 2026-06-01 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Potenciometros de ajuste de corriente de canal 1 dañados. | Remplazo de 2 potenciometros de 6 y 7 kilo ohmios. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-81 | Jeisson Ivan Sanchez Casallas | 20191005115 | MIC | 2025-10-22 | 8:15 | LUXOMETRO | PEAKTECH |  | 10 | ELECTRONICA A | INSTRUMENTACION INDUSTRIAL | 3 | Conector de luxometro dañado. |  | Nelson G | 2026-05-14 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Daño por uso. | Reparación de puntos de conexión. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-82 | Juan Camilo Cañas Tirado | 1005205581 | MIC | 2026-05-13 | 11:10 | FUENTE DC | PEAKTECH |  | 410328 | ELECTRONICA A | N.A | 10 | Se estaba realizando MIP y se percata que a pesar que la fuente funciona bien, los condensadores del candal de 5V tienen su cubierta estallada (Se cambia por fuente #3). |  | Nelson G | 2026-06-05 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | En el canal de 5V el condensador de 4700uF-16V y 470uF-35v necesitan cambio. | Remplazo de componentes con falla. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-83 | Santiago Ossa Varón | 1016113155 | MIC | 2026-05-15 |  | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 067 | 509 | N.A | 5 | Multimetro presenta daño en el diodo (D5). Se manejo con alto voltaje. |  | Nelson G | 2026-05-15 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Daño de fusible 0.5A. | Remplazo de fusible y bateria. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-84 | Joan Manuel Acosta Garcia | 20221005129 | MIC | 2026-04-27 | 9:20 | MULTIMETRO PRECISION | RIGOL |  | A291 | ALMACEN | N.A | N.A | No mide en escala de uA y mA. |  | Nelson G | 2026-04-27 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Daño por corto circuito y sobre corriente. | Cambio de 2 fusibles de 500mA y 10A. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-85 | Yerson Stiven Rodriguez Torres | 20221007019 | MIC | 2026-08-15 | 12:00 | OSCILOSCOPIO | RIGOL |  |  | MAQUINAS B | ADICIONAL | 2 | Daño en una perilla. |  | Nelson G | 2026-08-19 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Daño por mal uso enconder rotativo. | Se remplaza encoder rotativo partido. Se hace limpieza a tarjetas de control y fuente. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-86 | NICOLAS VELASQUEZ AMARILLO | 20202005010 | MIC | 2026-06-06 | 9:00 | FUENTE DC | PEAKTECH |  | 8 | ELECTRONICA A | ADICIONAL | 3 | En el segundo canal se evidencio daño marcando 53V ya que está en corto. |  | Nelson G | 2026-08-11 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Sobrecorriente por tiempo prolongado. | Cambio transistor de potencia 2N3055 y 2 elementos resistivos. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-87 | Jeison Duvan Baquero Bello | 1016593511 | MIC | 2024-09-24 | 10:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 19 | ELECTRONICA B | ADICIONAL | 2 | Multimetro no enciende. |  | Michael | 2024-08-29 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Se encuentra multimetro con bateria descargada. | Se cambia bateria 9V y se deja funcionando. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-88 | Alexander Rodriguez | 20181007074 | MIC | 2024-02-28 | 14:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  |  | MAQUINAS B | CIRCUITOS I | N.A | Multimetro con fusible dañado. |  | Diego Jimenez | 2024-02-28 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Se daño el fusible mA. | Cambio fusible mA. | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-89 | DAVID SANTIAGO CASTELLANOS | 20241007005 | MIC | 2026-03-25 | 13:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 004 | CIRCUITOS A | CIRCUITOS I | 1 | Perilla selectora del multimetro dañada. |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-25 | Contratistas laboratorios de IEE | N.A | Daño en perilla. | Cambio de perilla, se realiza el cambio con uno de los multimetros que se encunetran en proceso para dar de baja (79) | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-90 | JUAN CAMILO CAÑAS | 20211007095 | MIC | 2026-03-30 | 8:00 | OSCILOSCOPIO | RIGOL | PS1AD105201432 |  | ELECTRONICA B-603 | N.A | 5 | TIENE UN BOTON DAÑADO MECANICAMENTE (BOTON ENCENDIDO ) |  | Juan Camilo Cañas | 2026-03-30 |  |  | EL MECANISMO DEL INTERRUPTOR DE ENCENDIDO FUFRIO DAÑO A NIVEL MECANICO | S procedio a cambiar el interruptor por una entrada de un osciloscopio dañado | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-91 | KAROL ESTEFANIA AGUILAR PALACIOS | 20221007091 | MIC | 2026-03-27 | 12:00 | Fuente | Peaktech | 410312 |  | MAQUINAS A | N.A | 3 | La fuente de placa 410312 tiene un pulsador dañado |  | VANESSA CADENA | 2026-03-31 |  |  | Se nota que el pulsador de (paralelo,serie) queda atascado | Se realiza el cambio del pulsador y se deja funcional la fuente | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-92 | KAROL ESTEFANIA AGUILAR PALACIOS | 20221007091 | MIC | 2026-04-08 | 10:00 | PINZA | ERASMUS |  | 12 | MAQUINAS A | Circuitos II | N.A | La pinza de encuentra descalibrada |  | VANESSA CADENA | 2026-04-10 |  |  |  | Se abre el equipo (destapa) pero no se encuentra nada anormal por lo que, se tiene que realizar una calibracion externa |  |  |  | PENDIENTE |  | Monitor
S-93 | Juan Felipe Bonilla Albaraccin | 20232005181 | MIC | 2026-02-25 | 13:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 027 | MAQUINAS B | Motores | N.A | Daño en la bocina |  | Juan Camilo Cañas | 2026-02-25 |  |  | Buzzer del multimetro haciendo interferencia por soldadura desprendida | se procede a rectificar la soldadura | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-94 | Laura Natalia Parra Torres | 20181007054 | MIC | 2024-02-21 | 10:00 | FUENTE TRIFASICA | LABEL |  | 3 | MAQUINAS B | CONVERSION ELECTROMAGNETICA | 1 | Dos lineas estan sin funcionar y no sirven los displays |  | Michel Mora- Camilo Peña | 2024-02-22 |  |  | El fusible de la fase 1 no esta en funcionando por lo que los displays no estan haciendo alimentados | Se hizo el cambio del portafusible y se reemplazo el fusible por uno nuevo | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-95 | WILLIAM RICARDO LOPEZ | 20232007149 | MIC | 2026-05-07 | 8:00 | CRT - 1k Carga Trifasica | SOLINGENI |  | 4 | MAQUINAS A | Circuitos II | 4 | R1 Y R2 PROBABLEMENTE EN CORTO, EN CUALQUIER POSICION AL ENERGIZAR SE SALTAN LAS PROTECCIONES |  | VANESSA CADENA - CARLOS RODRIGUEZ | 2026-05-08 |  |  | Se evidencia que las resistencias se fundieron por lo que se encontraba en corto, adicionalmente, estas se encuentran abiertas por lo que aun que se repararon no se puede hacer nada más ya que no se cuentan con los repuestos. | Se necesita mantenimiento externo |  |  |  | Pendiente |  | Monitor
S-96 | JAIRO ALEXANDER RODRIGUEZ | 20181007079 | MIP | 2024-02-23 | 6:00 | DECADA RESISTIVA | TESCA |  | 2 | MAQUINAS B | CONVERSION ELECTROMAGNETICA | 2 | Medicion con instrumentos de laboratorio muestra un funcionamiento anomalo |  | CAMILO PEÑA | 2024-02-23 |  |  | Se realizaron mediciones en cada una de las terminales y se encuentra en buen estado | Se desarmo el equipo pero no se hizo ninguna correccion | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-97 | Laura Natalia Parra Torres | 20181007054 | MIC | 2024-02-22 | 12:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 53 | COMUNICACIONES - 610 | ELECTRONICA DIGITAL | N.A | El multimetro enciende pero solo la luz de fondo, no muestra nada de testigos o cualquier tipo de medicion en el display |  | CAMILO PEÑA | 2024-02-22 |  |  | Se revisa el equipo y se evidencia que el funcionamiento anomalo es por mal funcionamiento de la bateria | Se cambio la bateria | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-98 | JUAN ESTEBAN MORENO GOMEZ | 20211005052 | MIC | 2023-02-12 | 9:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 25 | ELECTRONICA A | CIRCUITOS II | 1 | Bateria descargada |  | CAMILO PEÑA | 2023-02-12 |  |  | Bateria Descargada | Cambio de bateria | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-99 | JAIRO ALEXANDER RODRIGUEZ | 20181007079 | MIC | 2024-03-06 | 12:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 89 | ALMACEN | CIRCUITOS I | 7 | No funciona fusible mA |  | CAMILO PEÑA | 2024-03-06 |  |  | Se evidencia que el fusible de 500 mA esta quemado | Se realizo el cambio de fusible | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-100 | THOMAS JULIAN GOMEZ | 1000160843 | MIC | 2024-04-05 | 14:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 30 | FISICA | FISICA II | 5 | No mide corriente en la escala de mA |  | MICHEL MORA | 2024-04-05 |  |  | Fusible quemado por sobrecorriente en el circuito. | Se realizo el cambio de fusible | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-101 | Michel Steven Mora Cortez | 1010226994 | MIC | 08/24/2024 | 12:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 076 | ALMACEN | N.A | N.A | No enciende |  | MICHEL MORA | 2024-04-08 |  |  | Resistencia en la placa desconectada | Se soldo nuevamente la resistencia en la placa | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-102 | NAHIR SOFIA HUERTAS CIFUENTES | 20191005083 | MIC | 2024-04-10 | 10:00 | Fuente DC | PEAKTECH | 432972 |  | ELECTRONICA B | ADICIONAL | 8 | La fuente arroja 54 V y no permite hacer ajustes |  | MICHEL MORA | 2024-04-18 |  |  | Daño en la tarjeta de control | Se cambia un potenciometro de 10k y se hace puentea una conexión rota | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-103 | SANTIAGO JOSE RICO VALBUENA | 20182005047 | MIC | 2024-05-20 | 16:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 45 | 607 | ELECTRONICA II | 2 | Mal contacto en selector, falla de medicion |  | MICHEL MORA | 2024-06-12 |  |  | Mal contacto en las conexiones del selector | Se hace limpieza general de los contactos | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-104 | NICOLAS GALVEZ | 20211005044 | MIC | 2024-06-10 | 6:00 | Generador de señales | SIGLEMT |  | 001 | 607 | COMUNICACIONES | 8 | Lo fueron a utilizar y no preveia ninguna señal |  | MICHEL MORA | 2024-06-11 |  |  | El generador solicita que se conecte una fuente externa cada vez que se activa un canal | Se hacen algunas configuraciones y reinicio del equipo | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-105 | ANTONIO RODRIGUEZ |  | MIC | 2026-06-05 | 8:00 | Fuente | RIGOL | 2022062200004 |  | 610 | COMUNICACIONES ANALOGICAS | 7 | Enciende pero no se muestra ningun indicador en la pantalla |  | MICHEL MORA | 2024-06-11 |  |  | La fuente no tiene configurada correctamente el selector del voltaje de entrada | Se ajusta el selector para una entrada de 115 VAC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-106 | HUMBERTO GUTIERREZ | 20191005015 | MIC | 2024-08-09 | 6:00 | Fuente DC | PEAKTECH |  | 71 | MAQUINAS A | ELECTRONICA DE POTENCIA | 3 | Canal uno sin voltaje variable |  | MICHEL MORA | 2024-04-10 |  |  | Resistencia de 460 quemada | Se cambio la resistencia quemada y se conecto de nuevo el sistema de proteccion contratemperatura al ventilador | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-107 | FABIAN GARCIA | 20211005138 | MIC | 2024-05-03 | 18:00 | DECADA RESISTIVA | PEAKTECH |  | 5 | ALMACEN | N.A | N.A | En ninguna posicion se logra registrar valor de resistencia |  | MICHEL MORA | 2024-05-06 |  |  | Selector dañado | Se realizo la reparacion del selector | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-108 | Santiago andres gomez barbon | 20211005034 | MIC | 2024-05-08 | 10:00 | TACOMETRO | ERASMUS |  | 2 | ALMACEN | N.A | N.A | No enciende |  | MICHEL MORA | 2024-05-08 |  |  | Baterias AA descargadas | Cambio de baterias | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-109 | Gooder ROGRIGUEZ | 1192928780 | MIC | 2024-05-09 | 14:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 7 | MAQUINAS A | CIRCUITOS I | 5 | No mide corriente en mA |  | MICHEL MORA | 2024-05-09 |  |  | Fusible de 500 mA averiado | Se cambio el fusible de 500 mA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-110 | THOMAS JULIAN GOMEZ | 1000160843 | MIC | 2024-04-22 | 12:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 003 | MAQUINAS A | Circuitos II | 2 | No registra valores en la escala de Amperios |  | MICHEL MORA | 2024-04-29 |  |  | Fusible 10 Amperios averiado | Se realizo el cambio de fusible de 10 A | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-111 | THOMAS JULIAN GOMEZ | 1000160843 | MIC | 2024-04-22 | 14:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 037 | MAQUINAS A | Circuitos | 6 | No mide corriente en la escala de amperios |  | MICHEL MORA | 2024-04-22 |  |  | Fusible 10 Amperios averiado | Se realizo el cambio de fusible de 10 A | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-112 | JAIRO ALEXANDER RODRIGUEZ | 20181007079 | MIC | 2024-05-10 | 12:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 006 | MAQUINAS A | CONVERSION ELECTROMAGNETICA | 2 | Se mide tension AC con dos multimetros otros equipos y se registra 208 en cambion en particular para el presente equipo se registra 192 V |  | MICHEL MORA | 2024-06-13 |  |  | Voltimetro descalibrado | Se realiza el ajuste de voltaje mediante el potenciometro en la placa y se cambia la carcasa por la NO 79 | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-113 | JUAN ESTEBAN MORENO GOMEZ | 20211005052 | MIC | 2024-06-06 | 6:00 | Generador de señales | BK PRECISION |  | 65 | MAQUINAS B | ELECTRONICA DE POTENCIA | 6 | No muestra nada en el display y cuando lo hace muestra solo un 0 |  | MICHEL MORA | 2024-06-11 |  |  | Falla de conexión del display | Se hace limpieza interna y se ajustan las conexiones | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-114 | Alexander Rodriguez | 20181007079 | MIC | 2024-02-28 | 14:00 | MULTIMETRO | EERASMUS |  |  |  | CIRCUITOS I | 6 | FUSIBLE DAÑADO MA |  | Diego Jimenez | 2024-02-28 |  |  | SE DAÑO EL FUSIBLE POR SOBRECORRIENTE | CAMBIO DE FUSIBLE DE MA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-115 | MARIA FERNANDA LAVERDE | 20212007030 | MIC | 2024-04-10 | 10:00 | MULTIMETRO |  |  |  | 607 | ELECTRONICA II | 1 | SE QUEMO FUSIBLE DE MA Y UA |  | MICHEL MORA | 2024-04-12 |  |  | DAÑO DE FUSIBLE DE MA | REEMPLAZO DE FUSIBLE DE 500 MA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-116 | ANGELA JULIANA HIDALGO | 20202005082 | MIC | 2024-05-21 | 1:00 | PANTALLA | DELL |  |  | CENTRO DE ACOPLE |  |  | NO PRENDE |  | MICHEL MORA | 2024-05-21 |  |  | EL BOTON DE ENCENDIDO ESTÁ FALLANDO | SE REPARA EL BOTÓN DE ENCENDIDO | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-117 | ANDRES FELIPE GARCES | 20191005069 | MIC | 2024-06-06 | 14:00 | TERMOMETRO DIGITAL | LD | [5 empty] | CONFIGURADO EN ESCALA FARENHEI-PASARLO A CELCIUS TAMBIÉN MAL LA ESCALA |  | MICHEL MORA | 2024-06-11 |  |  | LA ESCALA (UNIDADES) DE TEMPERATURA FUE CAMBIADA A FARENHEIT | SE CAMBIAN LAS UNIDADES A CELCIUS PRESIONANDO SIMULTANEAMENTE LOS BOTONES T1-T2 T1-T4 | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-118 | PAULA HUERTAS | 103250794 | MIC | 2025-08-12 | 14:00 |  |  | 410837-410839 |  | 510 |  |  | SE SOLICITA CAMBIO DE MANECILLA PARA GENERACIÓN DE ONDAS |  | Nelson G | 2025-08-15 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-119 | DANIEL FELIPE PAEZ | 20202005098 | MIC | 2026-05-08 | 6:00 | FUENTE DC | PEAKTECH |  |  | 604 | ADICIONAL | 1 |  |  | Nelson G | 2026-05-08 |  |  | BLOQUEO CONTROL FUENTE 1 | RESET OK | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-120 | SANTIAGO OSSA VARON | 1016113155 | MIC | 2026-05-09 |  | MULTIMETRO DIGITAL | ERASMUS |  | 31 | 504 |  |  | PRESENTA DAÑO EN DIODO D5 |  | Nelson G | 2026-05-13 |  |  | SE REALIZA MIC | SE INTERCAMBIA POR MULTIMETRO N 99 | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-121 | JUAN ESTEBAN SIERRA | 20211005067 | MIC | 2020-04-13 | 12:00 | MULTIMETRO |  |  | 19 | 604 | ADICIONAL | 6 | LA BORNERA NO ESTA HACIENDO BUEN CONTACTO CON 1 A (SE REEMPLAZA POR MULTIMETRO # 30 |  | Nelson G | 2026-04-14 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-122 | ANDERSON STIVEN GUTIERREZ | 20231005137 | MIC | 2026-04-07 | 8:00 | OSCILOSCOPIO | RIGOL |  | 26 | 604 | CIRCUITOS I | 5 | EL TABLERO NO FUNCIONA Y LA ENTRADA DE CONEXIÓN TOCA MOVERLO. SE REEMPLAZA POR EL OSCILOSCOPIO DE ALMACEN |  | Nelson G | 2026-04-13 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-123 | LUIS MIGUEL AREVALO | 20192005098 | MIC | 2025-04-02 | 12:00 | FUENTE DE ALIMENTACIÓN LABEL | LABEL |  | 725852D | 605 |  | 3C | LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN NO CAMBIA DE VOLTAJE, SE QUEDO FIJA |  | Nelson G | 2025-04-07 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-124 | PAULA HUERTAS | 103250794 | MIC | 2025-08-12 | 14:00 |  | LDIDACTIC | 410829-410838 | 57943 | 510 |  |  | SE SOLICITA CAMBIO DE MANECILLA PARA GENERACIÓN DE ONDAS |  | Nelson G | 2025-08-15 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-125 | Jeisson Ivan Sanchez Casallas | 20191005115 | MIC | 2026-04-24 | 8:00 | VARIAC | LABEL |  | 3 |  | TELEVISIÓN |  | FUSIBLE DAÑADO |  | Nelson G | 2026-04-27 |  |  |  | SE RELIZA MANTENIMIENTO OPERATIVO | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-126 | EDWIN NIÑO | 20181007020 | MIC | 2024-09-11 |  | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 93 |  |  |  | CARCASA DAÑADA |  | Nelson G | 2024-04-15 |  |  | CARCASA DAÑADA | CAMBIO DE CARCASA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-127 | CRISTIAN DAVID BARRAGAN | 20211005074 | MIC | 2025-06-26 | 9:00 | FUENTE | PEAKTECH | 090166408 |  | 604 | ADICIONAL | 1 | PRESENTA RIZADO EN EL PRIMER CANAL |  | Nelson G | 2025-07-01 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-128 | CARLOS RODRIGUEZ | 20202005104 | MIC | 2025-07-02 | 18:28 | FUENTE DC | PEAKTECH |  | 20 | 603 | ADICIONAL |  | FUENTE EN CORTO |  | Nelson G | [5 empty] | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-129 | YOVANI ANDRES BABATIVA | 20191007117 | MIC | 2025-03-16 |  | Generador de señales | PEAKTECH |  | 29 |  | ELECTRONICA ANALOGICA |  | SALE LA SEÑAL DISTORSIONADA AL SUBIR EL VOLTAJE |  | Nelson G | 2025-04-01 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-130 | CINILFREDO MESA SANCHEZ | 20202007069 | MIC | 2025-10-01 | 8:25 | Generador de señales | PEAKTECH |  | 19 | 604 | ELECTRONICA ANALOGICA | 3 | GENERADOR DE SEÑALES PRESENTA PROBLEMA GENERANDO LAS SEÑALES, PRESENTA SATURACIÓN |  | Nelson G | 2025-10-06 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-131 | ANDERSON STIVEN GUTIERREZ | 20231005237 | MIC | 2026-03-18 | 8:00 | FUENTE DUEL | PEAKTECH |  | 16 | 604 | ADICIONAL | 6 | LA FUENTE DEL LADO IZQUIERDO VARIA Y SU VOLTAJE PICO ES DE 53V |  | Nelson G | 2026-03-24 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-132 | FABIAN GARCIA | 20211005138 | MIC | 2024-02-27 | 11:00 | OSCILOSCOPIO | RIGOL |  | 32 | 604 | ADICIONAL | 7 | EL CANAL 1 NO ESTA MOSTRANDO LA SEÑAL COMO DEBERIA |  | Nelson G | 2024-03-04 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-133 | EDWIN NIÑO | 20181007020 | MIC | 2024-09-11 |  | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 31 |  |  |  | CARCASA DAÑADA | Nelson G | Nelson G | 2024-04-15 |  |  | CARCASA DAÑADA | CAMBIO DE CARCASA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-134 | LAURA MICHELL ZAPATA | 20191007073 | MIC | 2025-06-09 | 6:42 | DECADA CAPACITIVO |  |  | 3 | ALMACEN |  |  | VALOR 500 Nf no funciona bien |  | Nelson G | 2025-06-13 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-135 | NICOLAS DAVID MOLANO | 20201007052 | MIC | 2025-10-14 | 16:00 | FUENTE DC | PEAKTECH |  | 10 | 604 | ADICIONAL | 4 | UNA PERILLA DE TENSIÓN ESTA DAÑADA |  | Nelson G | 2025-10-17 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-136 | KEVIN SANTIAGO CHAPARRO | 20192007070 | MIC | 2025-05-02 | 18:20 | OSCILOSCOPIO | RIGOL |  | 9 | 602 | CIRCUITOS II | 9 | EL OSCILOSCOPIO NO PRENDE |  | Nelson G | 2025-05-07 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-137 | SHARON CARO FARFAN | 20222005085 | MIC | 2025-09-24 | 14:20 | FUENTE | PEAKTECH |  | 27 | 604 | ADICIONAL | 5 | LA FUENTE ARROJA VALORES ERRONEOS |  | Nelson G | 2025-09-29 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-138 | CARLOS RODRIGUEZ | 20202005104 | MIC | 2025-06-11 | 18:00 | FUENTE | PEAKTECH |  | 2 | 607 | ADICIONAL | 4 | LA FUENTE NO DA LA TENSIÓN SOLICITADA Y EL VALOR FLUCTUA EN Mv, SE CAMBIA POR NUMERO 28 |  | Nelson G | 2025-06-16 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-139 | JEAN POOL SIERRA | 1000148348 | MIC | 2025-04-01 | 10:00 | PROYECTOR | EPSON |  | 25 | 504 |  |  | EQUIPO RETIRADO DE LA SALA 507 POR PROBLEMAS DE LEDS SE LIMPIO Y NO PRENDE |  | Nelson G | 2025-04-07 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-140 | ANGEL GABRIEL TIQUE | 20182007094 | MIC | 2025-05-26 | 8:50 | FUENTE DC | PEAKTECH |  | 12 | 606 | ELECTRONICA DE POTENCIA | 12 | CANALES DE VOLTAJE NO FUNCIONAN |  | Nelson G | 2025-05-26 |  |  |  | SE REALIZA MIC | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-141 | Juan Camilo Cañas Tirado | 1005205581 | MIC | 2026-09-08 |  | MONITOR | DELL |  | A314 | 609 |  |  | EL MONITOR NO ENCIENTE |  | Nelson G | 2026-09-15 |  |  | FALLA EN SELECTOR ON/OFF | REPARACIÓN DE BOTÓN DE ENCENDIDO POR AVERIA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-142 | CARLOS RODRIGUEZ | 20202007010 | MIC | 2026-08-25 | 6:00 | FUENTE | PEAKTECH |  | 07-A315 | 604 | ADICIONAL | 2 | LA FUENTE ESTA DESCALIBRADA EN LA SALIDA IZQUIERDA, PRESENTA VARIABLES Y NO LLEGA A CERO MIENTRAS QUE SI SOBREPASA LOS 30 V |  | Nelson G | 2026-09-16 |  |  | MIP | MIP AJUSTE POTENCIOMETROS DE 7 K | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-143 | ANDRES FELIPE SANDOVAL | 20221007043 | MIC | 2026-09-10 | 8:00 | FUENTE | PEAKTECH |  | A343 | ALMACEN |  | 3 | FUENTE EN CORTO, PRESENTA 50 V A LA SALIDA DE MASTER Y SLAVE |  | Nelson G | 2026-09-16 |  |  | Corto circuito. | REEMPLAZO TRANSISTOR QUEMADO 2N3055 Y UN ELEMENTO RESISTIVO 470 V | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-144 | JOHAN AVILA | 20192007098 | MIC | 2026-05-07 | 8:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 6 | 605 | ELECTRONICA DE POTENCIA | 5 | FUSIBLE MA Y 10A DAÑADOS Y NO MUESTRA CONTINUIDAD, SE REEMPLAZA CON MULTIMETRO 19 | [7 empty] | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-145 | MICHAEL STEVEN MORA | 1010226994 | MIC | 2024-08-26 |  | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 18 | ALMACEN |  |  | No enciende |  | MICHAEL MORA | 2024-08-26 |  |  | MAL CONTACTO DE LA BATERÍA | SE AJUSTAN LAS LAMINAS DE CONTACTO ENTRE LA BATERÍA Y LA PLACA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-146 | MICHAEL STEVEN MORA | 1010226994 | MIC | 2024-08-26 |  | MULTIMETRO | ERASMUS |  |  | ALMACEN |  |  | NO MIDE EN ESCALA DE MA |  | MICHAEL MORA | 2024-08-26 |  |  | Fusible de 500 mA averiado | CAMBIO DE FUSIBLE DE MA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-147 | SAMUEL DAVID MOSQUERA | 20192005016 | MIC | 2024-05-23 | 9:20 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 51 | 607 | ELECTRONICA I | 1 | PARECIERA QUE ALGO NO ESTA HACIENDO BUEN CONTACTO PORQUE LA PANTALLA MUESTRA MUY TENUE LOS VALORES, SI SE MUEVE FUNCIONA BIEN O NO |  | MICHAEL MORA | 2024-08-05 |  |  | BATERÍA DESCARGADA | CAMBIO DE BATERIA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-148 | GABRIEL HERNAN LATORRE | 20201005160 | MIC | 2024-08-22 | 14:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 26 | 603 | ELECTRONICA I | 3 | Bateria descargada |  | MICHAEL MORA | 2024-08-22 |  |  | BATERÍA DESCARGADA | CAMBIO DE BATERIA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-149 | JAIDER RODRIGUEZ | 1192723780 | MIC | 2024-05-09 | 14:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 3 |  | CIRCUITOS I |  | FUSIBLE MA |  | MICHAEL MORA | 2024-05-09 |  |  | FUSIBLE DE 500 MA DAÑADO | CAMBIO DE FUSIBLE DE 500 MA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-150 | ANDRES ANDRADE SANDOVAL | 20202005059 | MIC | 2024-08-26 | 16:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 1 | 607 | ELECTRONICA II | 4 | FUSIBLE MA DAÑADO |  | MICHAEL MORA | 2024-08-26 |  |  | FUSIBLE DE 500 MA DAÑADO | CAMBIO DE FUSIBLE DE 500 MA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-151 | ANDRES ANDRADE SANDOVAL | 20202005059 | MIC | 2024-08-26 | 16:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 1 | 607 | ELECTRONICA II | 3 | FUSIBLE MA DAÑADO |  | MICHAEL MORA | 2024-08-26 |  |  | FUSIBLE DE 500 MA DAÑADO | CAMBIO DE FUSIBLE DE 500 MA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-152 | NANCY DELGADO | 63324060 | MIC | 2024-06-24 |  | MULTIMETRO | ERASMUS |  |  | ALMACEN |  |  | NO PRENDE, SE CAMBI LA BATERIA PERO SIGUE LO MISMO, SIN PRENDER |  | MICHAEL MORA | 2024-07-08 |  |  | FALLA DE CONECIÓN ENTRE LA BATERPIA Y LOS CONECTORES | AJUSTE EN LOS CONECTORES (LÁMINAS METÁLICAS) DE LA BATERÍA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-153 | NANCY DELGADO | 63324060 | MIC | 2024-06-27 |  | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 5 | 606 | CIRCUITOS II |  | BATERÍA DAÑADA Y PARA CAMBIO |  | MICHAEL MORA | 2024-07-08 |  |  | BATERÍA DESCARGADA, LA BORNERA HACE BUEN CONTACTOR CON EL CONTACTOR | CAMBIO DE BATERÍA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Tecnico
S-154 | MARIA FERNANDA LAVERDE | 20212007030 | MIC | 2024-05-08 |  | MULTIMETRO | [6 empty] | BATERIA SI ENCIENDE PERO NO DEJA HACER NINGUNA FUNCIÓN |  | MICHAEL MORA | 2024-07-30 |  |  | BATERÍA DESCARGADA, RQUIERE MÁS DE 9V PARA FUNCIONAR CORRECTANMENTE | CAMBIO DE BATERÍA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-155 | MARIA FERNANDA LAVERDE | 20212007030 | MIC | 2024-05-08 |  | MULTIMETRO | [6 empty] | LA PANTALLA SE QUEDA INMOVIL, NO DEJA HACER NADA |  | MICHAEL MORA | 2024-07-30 |  |  | BATERÍA DESCARGADA, RQUIERE MÁS DE 9V PARA FUNCIONAR CORRECTANMENTE | CAMBIO DE BATERÍA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-156 | MARIA FERNANDA LAVERDE | 20212007030 | MIC | 2024-05-08 |  | MULTIMETRO | [6 empty] | LA PANTALLA SE QUEDA INMOVIL, NO DEJA HACER NADA |  | MICHAEL MORA | 2024-07-30 |  |  | BATERÍA DESCARGADA, RQUIERE MÁS DE 9V PARA FUNCIONAR CORRECTANMENTE | CAMBIO DE BATERÍA | Operativo |  |  | Finalizada |  | Monitor
S-157 | SANTIAGO ALFONSO MEDINA | 20191005131 | MIC | 2023-12-01 | 6:00 | FUENTE DC | PEAKTECH |  | 70 | 604 | ADICIONAL | 1 | UNA DE LAS SALIDAS DE LA FUENTE NO SE MUEVE (CAMBIA EL VOLTAHE) Y MUESTRA 51 V | [10 empty] | Pendiente |  | Estudiante
S-158 | LISA LEÓN | 201920573698 | MIC | 2024-04-10 | 8:00 | VATIMETRO | PEAKTECH |  | 4119564 | 607 | CIRCUITOS II | 3 | NO FUNCIONA CORRECTAMENTE | [10 empty] | Pendiente |  | Monitor
S-159 | ANA MARIA ZAMBRANO | 20201025058 | MIC | 2024-04-10 | 8:00 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 64 | 509 | FISICA II | 4 | EL MULTIMETRO NO LLEGA O DETECTA EL VOLTAJE ESPERADO | [10 empty] | Pendiente |  | Estudiante
S-160 | ALEJANDRO OROZCO GONZALEZ | 20201005123 | MIC | 2024-04-17 | 8:40 | MULTIMETRO | ERASMUS |  | 10 | 606 | ELECTRONICA DE POTENCIA | 5 | CAMBIO DE FUSIBLE DE CORRIENTE 10 A | [10 empty] | Pendiente |  | Estudiante
S-161 | NATALY ROMERO GARAY | 20232005020 | MIC | 2024-02-15 |  | JUEGO DE ELEMENTOS ELECTROSTATICA | CORNELSEL EXPERIMENTA |  | 408392 | 509 |  |  | SE ENCUENTRA TUBO ROTO | [10 empty] | Pendiente |  | Estudiante
S-162 | juan cañas | 1005205581 | MIC | 12/09/2001 | 12:00 | moto | fz | erk11e | 11e | maquians a | ingles | b3 | falla el lcr | [10 empty] | Pendiente | 31444666977 | Estudiante
S-163 | d | f | MIPV |  |  | d | dd | d | d | d | d | d | dfsfsd | [10 empty] | Pendiente | f | Estudiante
S-164 | c | c | MIP | cvxc | xcv | c | c | cvx | c | c | xc | c | xc | [10 empty] | Pendiente | xcv | Estudiante

## CPS
Nombres | Cedula
CARLOS RODRIGUEZ | 1 | ASISTENCIAL
NELSON GRANADOS | 2 | PLANTA ASISTENCIAL
Juan Camilo Cañas | 3 | Técnico
VANESSA CADENA | 4 | TECNICO
5
6
7

## REPORTE DE MANTENIMIENTO
| REPORTE DE MANTENIMIENTO |  |  | Código: GL-PR-002-FR-011
| Macro proceso: Apoyo a los misional |  |  | Versión: 01
| Proceso: Gestión de Laboratorios |  |  | Fecha de aprobación: 23/05/2018
Nombre de solicitante |  | Código |  |  | Marca
Tipo de solicitante |  | Fecha |  |  | Placa
Nombre del equipo |  | Hora |  |  | Número
Asignatura |  | Sala de ubicación |  |  | Banco
Descripción del daño |  |  | Observación
DETALLES DEL MANTENIMIENTO
CONSECUTIVO | 2 |  | Fecha de entrada |  | Fecha de realización
Técnico que realiza
Diagnóstico |  |  | Procedimiento